设备技术参数要求

射频止血系统

- 主机

  - 电外科发生器利用射频与生理盐水(Transcollation) 技术改变和密封血管壁的胶原蛋白通过切断I型和III型胶原蛋白的键让软组织和骨组织凝固、止血：可任意单独调整生理盐水流量和能量输出功率(它主要适用于肝切除术，胰体尾切除，胆管切除，胸外科，多节脊柱外科，创伤骨科和关节，泌尿肾切除术，神经外科像[脑膜瘤及垂体瘤]和耳鼻喉[前颅底外科])

  - 生理盐水流量和能量输出功率控制键：触摸键更加敏感

  - 盐水流量和能量输出清晰显示其值: 生理盐水流量从低到高 0.5ml – 36 mL/min

能量输出值调节范围为20W到200W

  - 外形设计：

      - 尺寸: 长 38.5cm x 宽 31cm x 高 15cm

      - 重量: 14.3kg

      - 额定频率: 50/60 Hz

      - 输入功率: 420VA

      - 一个内建的泵控制盐水流量

  - 正常工作条件

      - 环境温度：10℃～40℃

      - 相对湿度：15～85%，无冷凝

      - 大气压力：700hPa～1060hPa

      - 电源条件：100-240VAC，50/60Hz，420VA

- 主机性能要求

自我检测

  - 自动通过软件发生机测试

  - 噪音调节：避免噪音干扰，减轻术者的负担。

显示

  - 按钮，LED信号清楚显示

  - 显示能量输出值：0 – 200W

  - 生理盐水流量值: 低(Low) 0.5ml/min – 中(Medium) 18ml/min - 高 (High) 36ml/min

  - 预充屏幕钮: 启用后，迅速填充生理盐水管路允许手术很快开始

  - 外观

2.8.1该系统整机外表应平整、光洁，不得有腐蚀斑、污物、划痕以及锋棱、毛刺等缺陷；

2.8.2显示系统应显亮、清晰，屏幕没有任何不均匀的现象，开机程序正常，无                                  程序错乱死机等现象。

2.8.3输出功率和频率

- 输出功率设置：20-200W；

- 输出频率：370kHz，误差±5%。

2.8.4生理盐水流量

- 充盈流量：36mL/min，误差±10%；

- 充盈时间：41s，误差±10%；

- 流量：0.5-36mL/min，取决于功率设置和流量设置。流量与功率设置的关系如下图所示，流量允差应为±10ml/min。

- 射频止血电极基本信息

| 名称 | 部件型号 |
| --- | --- |
| 开放射频止血电极 | 23-301-1 |
| 开放射频止血电极 | 23-313-1 |
| 腹腔镜射频止血电极 | 23-317-1 |
| 开放射频止血电极 | 23-113-1 |
| 开放射频止血电极 | 23-112-1 |

  - 射频止血电极为一次性使用，采用环氧乙烷灭菌，灭菌有效期为1 - 2年。

3.1.1  一次性使用止血电极的环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

    - 物理性能 硬度：不锈钢的硬度应不小于210 HV10；

    - 电磁兼容要求应符合YY0505的要求粗糙度：Ra≤1.6 μm；

    - 腐蚀度：止血电极的金属部分应符合YY/T0149-2006中5.4b级的要求；

    - 弯曲（仅适用于23-301-1）：双极止血电极23-301-1轴段同一位置应能   承受90°来回弯曲5次,不断裂并能正常工作；轴段与头端连接处应能承受45°来回弯曲5次，不断裂并能正常工作。

3.2 	射频止血电极图示及组成材质例子 (23-301-1)

| 部件 | 材质 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 止血电极头端 | 不锈钢 | 直径： 3.5mm 长度：31.7 mm |
| 轴 | 不锈钢 外层ABS树脂 | 直径：0.64cm 长度：7.426 cm |
| 按钮 | 聚甲醛树酯（Delrin） | / |
| 手柄 | ABS树脂 | / |
| 生理盐水管 | PVC | / |

- 适应症

4.1全部或部分肝叶切除手术; 胆道手术; 胰腺外科; 肝移植手术; 肺叶切除术; 肺切除术

4.2多节性的脊柱融合术; 脊椎侧弯修正术; 椎板切除术; 椎管狭窄; 脊椎椎间盘置换术;

4.3全膝关节置换术; 全髋关节置换术; 二次膝关节置换术; 二次全髋关节置换术