新生儿脑电监护仪招标技术参数

- 主机

- 主机为医用一体机，监护仪显示屏17英寸以上，分辨率不小于1280*1024，液晶显示；

- Windows 7操作系统，双核 CPU、至少4G内存，240GB以上固态硬盘；

- 移动柱架；

- 放大器

- 放大器通道数为16通道；

- 放大器与主机通过网线进行连接；

- A/D转换：16Bit；

- 模/数转换分辨率≥0.153µV；

- ★带宽：0.053– 500 Hz；

- 噪音＜1.5µV；

- ★输入电阻＞110 MΩ；

- 共模抑制比＞115 dB；

- 采样频率可达2000Hz（软件控制）；

10）高频滤波: 关闭、10、15、30、35、40、50、60、70、100、150、200、300、500、1000、1500Hz；

11）低频滤波: 关闭、0.01、0.016、0.16、0.3、0.5、1、1.6、2、3、5Hz；

3、软件参数

- 脑电图显示2，4，5，6，10，15，20，30，60，120，240，300，600，1200 秒/页6，8，10，15，30，60，120，240毫米/秒；

- 无限制的蒙太奇导联编排；

- ★原厂原版全中文操作系统,包括日常操作界面及系统所有设置界面、窗口等均为中文操作界面；

- 可监测：癫痫发作活动，癫痫持续状态，爆发-抑制，睡眠周期，血管痉挛，大脑缺血缺氧监测等；

- 可监测原始脑电图，心电图等参数；

- 记录时间无限制，完全由医生的实际需要决定；

- 同步显示实时原始脑电图记录、趋势图、当前波幅值，且可快速插入事件及注释；

- ★报警功能，医生可自行设置各种报警条件，可以进行BB机呼叫、声音、图示、Email报警；

- ★爆发-抑制：显示爆发的每分钟爆发次数，前一分钟内的抑制百分比，爆发间期，且在屏幕上直接显示出来；

- ★脑电趋势监测量程可选；

- ★新生儿全面脑电监护，可根据需要选择同时显示任意数量通道的趋势图，如：振幅整合趋势图(aEEG)、样本包络趋势图（Envelop）、频谱图（Spectrogram）、总能量图（Total Power）等；

- ★可以在需要时通过点击操作，直接同步选取对应于脑电趋势的原始脑电图进行对照分析，以便准确分析脑电信号。同时，在与视频设备连接使用时，也可以直接调出与之同步的视频信号以分析相应的病人的临床表现；

- 各种图谱可任意组合显示，并通过时间标直接显示当时的原始脑电图波形；

- ★脑电图视频回顾软件，同一界面下，既可采集数据又可回放对比；

- 波幅与时限的精确测量，并可放大任何一部分的波形；

- 回顾时可随时更改导联，改变不同导联波形的颜色；

- 屏幕拷贝功能，将屏幕显示的脑电图转换到其它文档内；

- 剪辑脑电图时，如带视频功能的，可根据实际情况选择性地进行视频剪辑，即剪辑的同一份脑电图中，可以只对感兴趣的区域选择带视频，而其它部分则选择不带视频；

- 标准以太网配置；

- ★供电中断恢复功能：供电突然中断，机器重新供电后，系统自动重启并进入采集界面，将重新开始的脑电图信号记录到同一个病人断电前的同一份脑电图文件里，不会因为机器中继而不能继续记录病人的脑电图或手动开机继续记录后不能延续同一个脑电图记录而要重新设置新的脑电图采集；

- ★可选配升级诱发电位（包含听觉、视觉及体感）功能，与脑电测量系统的数据库软件兼容，使数据库可同时管理脑电测量的记录文件和肌电诱发电位的检查文件；

- 带视频摄像系统(含摄像头和固定支架)

4、其它配件

- 盘式电极24条；

- 导电膏、磨砂膏各1支；

5、其它指标

- 配合监护仪使用的电极可以采用任何其它品牌的电极（含国产电极）；

- 国际知名品牌；

- 提供国内同品牌产品在三甲医院的新生儿科/儿科装机名单，不少于3家，需提供相关证明资料；

6、售后服务培训、维修保障

- 保修壹年；

- 维护要求：具有良好的售后服务，4小时响应，如有需要24小时内到达现场；

- 技术人员培训：保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能。最初3年内，每年不少于2次的免费指导；

注: “★”所标参数为专家进行综合评分的重要参数，但不作为废标条款。

配置清单

脑电测量系统基本配置

一体化19"医疗电脑系统主机 1台 - 10/100以太网网络支持

- Windows 7操作系统

- 脑电测量应用软件:采集及分析软件

- 脑电测量趋势图软件 振幅整合趋势图、样本包络趋势图、频谱图、总能量图

- 病人数据管理软件

- 键盘及鼠标 - 视频摄像系统(含摄像头和固定支架)

V32放大器（16通道） 1个

包括： - 放大器含内置电极输入接口,放大器接口及连线; - 放大器延长头盒

- 医用电源

可移动柱架 1个

组合套装 1个 包括：

- 盘状电极24个

- 磨砂膏1个

- 导电膏1个

- 操作手册1本