智能心理多功能减压舱技术参数

| 产 品 组 件 | 由半封闭减压舱、减压放松床、可视化机电控制台、智能减压舱操作系统软件、智能减压舱控制主机、配套组件、其他共7大部份组成 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 半 封 闭 减 压 舱 | 一、结构组成： 1个主舱、2个副舱（左右），飞航式头罩，内置机电控制线路、高保真音响、香薰和空气净化喷头、摄像头、α脑波诱导灯光、可变色彩组灯。 二、头罩： 玻璃钢材质、飞航式流线孤型外观设计，系统智能控制及微电脑触屏手动调控双模式。 三、α脑波诱导灯： 根据人体情绪变化状态，智能调整脑波诱导灯光闪烁频率（8-14Hz），更好地诱发α脑波，达到更好放松状态。 四、可变色彩组灯： RGB三基色灯光，组合色彩输出，营造舱内不同色彩变化效果，根据人体情绪变化状态，智能控制放松色彩灯光颜色。 五、高保真音响系统： 功放2.1声道高保真放大器，输出功率60W；输出阻抗8Ω；失真度≤0.1%,；频响20-20000Hz。 六、摄像头： 170度广角真彩红外式，电压12V，适用于暗视野环境监控。 七、外形尺寸： 主舱 长2100mm×宽900mm×高900mm 副舱 长2300mm×宽860mm×高900mm 舱体总体 长2800mm×宽2500mm 八、技术特点： 人体工程学设计，整体半封闭式外形，烤漆涂刷，全金属底座，涡轮涡杆传动机构。 |
|  | 减压放松床 | 一、外形尺寸 长1850mm×宽630mm 二、结构特点 1、全智能自动收放及微电脑触屏手动调控双模式，海绵内衬； 2、随动按摩加热垫； 3、8个随动按摩微电机，9V，150mA，3700～4000r/min； 4、多组直流加热片、集成线束、多路控制组件。 |
|  | 智能减压舱操作系统软件 | 一、身心减压放松： （1）二种训练模式 全智能训练模式\自助式训练模式 （2）三种放松训练类型 专业音乐放松训练\α波音乐放松训练\纯音乐放松训练 （3）二种音频 放松音乐 \放松环境 （4）五种放松音乐种类 中国古典\外国古典\中国民乐\外国民乐\自选音乐 （5）五种放松环境 下雨天\海边\山林幽静\田野夜色\小桥流水 （6）二种随动方式 放松音乐\放松环境 二、辅助催眠引导： 辅助催眠引导\其它音乐治疗 三、其他: （1）图文报告功能 （2）报告导出功能 （3）数据储存功能等 四、软件辅件: （1）光学指纹 （2）配套资料 |
|  | 机电控制可视化操作系统 | 一、10寸显示触控屏： 显示舱内各部件运行状态、监控反馈生理指标状态。 二、机电自动控制逻辑电路： 启动、操作和控制香薰、α脑波灯光、空气净化、随动按摩、色彩灯光、供氧等子系统运行。 三、多路生理指标监控电路： 采集、传输、集成、处理和分析呼吸、脉搏、HRV、PNN50、血氧饱和度、血压等生理参数。 |
|  | 制氧机 | 1、氧气浓度：≥90% 2、氧气流量：1—3 L/min 3、输出压力：30—70 kPa 4、运行噪音：≤60dB(A) |
|  | 空气净化器 | 1、立体安放式 2、额定电压：220V 50Hz ，额定功率：36W 3、风速：L:1.0m/s，M:1.5m/s，H:2.0m/s |
|  | 智能减压舱控制主机 | 1、不低于“Intel 双核 2.0GHz； 2、2G内存；独显512M； 3、双音频通道； 4、19寸液晶显示器 |
|  | 光学指纹扫描器 | 1、像素清晰度：512DPI； 2、图像数据：8-bit灰度； 3、标准FCC Class:B，CE,VCCI； 4、供电电压：5.0V+/-0.25V，USB提供； 5、兼容USB1.0,1.1,2.0； 6、抗静电：>15KV |
|  | 香薰控制器 | 1、4路香薰气味控制器； 2、4种液体纯香香水（玫瑰、桂花、薰衣草、茉莉） 3、智能控制香薰时间，气压间隔式喷射。 |
|  | 配套 组件 | 一、指脉生理传感器 HC-S型,USB接口，采集脉博，HRV生理指标；通信速率：9600bps，电源电压5-6V DC，压力量程：-50±300mmHg，灵敏度：2000uv/mmHg 二、腹式呼吸带 采集呼吸指标，压电式，压力量程：-50±300mmHg，灵敏度：2000uv/mmHg， 测量精度：实际呼吸±3% 。 三、数字式电子血压计 电子智能测压技术，手臂式全自动充气，测量范围：压力0～299mmHg（0-39kPa）；测量精度：静态压力±3 mmHg（±0.4kPa），操作环境：温度5～40℃，湿度15%～80%。 四、血氧饱和度传感器 红外光感式，指夹型，测量精度：血氧饱和度 ±2%（70～100%），测量范围：0～100%。 |
|  | 其他 | 一、钟摆式/螺旋式催眠仪（ZL 2011 2 0002006.4） （1）钟摆式催眠仪 利用长时间注视单调的钟摆运动所产生的视觉疲劳这一理论，可以对受训者在催眠治疗前进行针对性的放松训练，从而改进催眠治疗的效率。直流电磁组件，输入电压3V，电流0.3A～0.5A，55～65r/min （2）螺旋式催眠仪 利用发散式螺旋图案容易产生视觉疲劳的特点研发而成的一种有效进行催眠放松前引导的有效工具。直流电机，输入电压220V，输出电压3V，电流0.1A～0.5A，多极可调低速变速器，30～55r/min。 二、催眠引导话筒 功用：用于催眠过程中的对话沟通。 参数：工作电压1V～3 V，工作电流Ids 0.1～1mA之间，输出阻抗一般小于2KΩ。 |
| 系 统 功 能 | 一、全方位多感官放松减压 系统提供了包括听觉、视觉、触觉、温觉、嗅觉等五大感官系统的同步放松，达到全方位身心减压目的。 二、八种专业特色放松疗法 系统提供了包括多轨道合成放松音频、辅助催眠暗示引导、香薰意象放松、α波灯光诱导放松、色彩情绪调节放松、氧疗放松调节、动感韵律按摩放松、音乐同步体感随动放松等。 三、多传感生理指标监测评估 系统集成多道生理传感器，采集包括心率、呼吸频率、吸呼比I:E、吸气时间、呼气时间、PNN50、HRV、血压、血氧饱和度等多种生理指标数据，准确评定人体生理心理状态。 四、智能评估制定个性化方案 依据多道生理传感器采集指标，系统智能动态评估人体情绪状态，自动调整放松音乐，智能设定放松时间、供氧、α灯光频率、色彩等，形成个性化训练方案。 五、可视化机电控制 通过减压舱主控机内置的液晶显示屏，对减压舱内各设备之间运行状态、放松项目与内容、运转时间、设备间通信等状态信息完全可见、监控。 六、可视化远程催眠引导干预 利用数字化语言识别系统将咨询师催眠引导语与放松音乐整合，同步借助与远程摄像技术和语音传输系统，实现双向交流沟通，进行更为高效的催眠引导干预。 七、数据管理分析系统 通过对减压放松全过程的数据进行分析，可以不断提升心理咨询师的整体水平，更可以提升心理咨询和减压放松的效果。 八、详细的历次报告结果 报告以图形加文字方式显现，清晰的记录着来访者整个放松过程的生理指标数值和曲线，通过这些数据咨询师可对放松效果进行客观的评估，并书写在报告上直接打印出来。 九、红外指纹登录 首次录入指纹后，下次训练可使用指纹直接登录，方便快捷。 |  |