耳手术显微镜和高清手术影像录播工作站技术参数要求

手术显微镜技术参数

- 光学部分

  - 主光学为最新光学技术。全复消色差光学系统，达到消除色差、相差和球面差，获得高质量的对比度、清晰和超大景深。

  - 光学镜头部分旋转角度≥540 o，翻转150度，侧倾±50度，最大限度支持手术者的体位要求。

  - ▲单一可变物镜，无需更换物镜及加装物镜增倍镜，通过电动连续调焦，工作距离同时满足最小工作距离≤210mm，最大工作距离≥470mm

  - 电动变倍系统，变倍系数1:6，也可手动调节，放大倍数：1.2x-12.8x（10倍目镜下）；

  - 调焦：自动调焦，也可电动或手动调焦

  - 视野：最大视野≥180mm（请提供彩页或其他证明材料）

  - 目镜：10x或12.5x，目镜屈光补偿±5D

  - 主目镜配30－150度可折叠角度双目镜筒，前后倾角可调，调节部位风琴式航空材料设计，非全部金属材料，调节时方便省力，无磨损，延长使用寿命

  - 手柄功能：可对调焦/变倍/电磁锁开关等功能进行控制。

  - 助手镜：立体双关节助手镜，具有良好的立体感，内置锁控，移动助手镜位置时无需按压外置锁控

- 支架

  - 落地支架：落地式电磁锁支架，镜体关节及支架所有关节均有电磁锁，电磁锁≥6个。

  - 支架伸展：水平范围≥1440mm

  - 支架占地面积比较小，≤650*650mm，方便摆位

  - 控制器：可独立于主机左右旋转，以便医生/助手/护士从不同角度观察或控制，旋转角度范围≧360度，控制器可存储多套医生参数

- 照明

  - ▲内置式光源：第一光源≧300瓦氙灯，满足锁孔，深腔手术需要

  - ▲第二光源：≤150W卤素灯，浅表手术时防止光灼伤

  - 自动光圈调节：光斑大小随放大倍数的变化自动调节，自动与视野同步，无须手动调节，照明区域始终和手术观察区域一致，避免光灼伤

4   ▲可升级血管荧光造影功能，用于血管手术（SFDA注册证需有明确标注血管造影功能）

工作站招标参数描述

高清手术影像录播工作站部分

1、视频接口应包含：DVI-D、HD-SDI、AV复合、Y/C。

2、能够与1920 x 1080 DVI-D、HD-SDI全数字高清及720 x 576标清等多

种视频接口全兼容连接。

3、** “无损快速剪辑软件”，全高清手术录像，每小时的剪辑生成时间需≤3分钟，且影像清晰度无衰减。

4、帧精确级的高清影像剪辑,可制作片头片尾及多种效果等。

5、**提供开源级病例数据库接口，方便医院电子病历系统调取手术录像与术中照片。可调阅电子病历系统中的病人资料，减少重复数据输入，保证病例数据的一致性。

6、**手术录制过程中意外断电，重新进入后可轻松接续中断前的录像；确保手术录像完整安全。

7、自动保存病人资料库，灵活查找历年病历、手图片与手术录像，方便进

行分类的月统计与年统计。

8、实用的影像快/慢速回放与单帧步进功能,便于精确采集典型照片.

9、键盘、鼠标、脚踏开关均可控制录像与拍照，方便医师操作。

10、操作系统一键式自恢复功能，彻底清除病毒及软件故障，且录像资料也不会丢失等。

医用高清摄像机部分

1、标准C-Mount，1/3英寸CMOS或CCD感光晶片。

2、分辨率需≥1920 x 1080，水平清晰度需≥1000线，感光灵敏度

≤2000lx/F10

3、标准C-Mount，1/3英寸CMOS或CCD感光晶片。