血液透析机（单泵）技术参数

1总体要求：原装进口血液透析滤过机，9寸以上显示屏、中文操作界面、可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放

2显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

3透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调

4透析液温度控制范围: 33℃～40℃

5透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

6反馈式电导度监测及配比机制

7待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液

8动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg

9动脉压监测精度: ±10  mmHg

10静脉压监测和显示范围: -400～＋400 mmHg

11静脉压监测精度: ±10  mmHg

12跨膜压监测范围:﹣100mmHg～﹢700 mmHg

13跨膜压监测精度：±10  mmHg

14双针模式: 0～600ml/min可调

15肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

16漏血检测与报警: 超声或光学原理检测

17超滤方式：容量式平衡腔控制。

18超滤率: 0～4L/h

19超滤精度: ±1.0%

20透析器破膜监测功能：预冲时可自动检测透析器是否破膜。

21配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。

22 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒

23具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

24安全要求: 具有欧盟CE认证   具有美国食品药品管理局（FDA）认证

25电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz

26后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作