床垫式睡眠呼吸监测系统技术参数

| 序号 | 参数名称 | 技术和性能 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 监测方式 | 无需连接电极，最大程度还原自然睡眠 |
| *2 | 产品组成 | 一个中央处理器可同时控制≤40个监测单元，可切换或同时显示所有监测单元的实时数据，并可进行床位个人信息编辑； |
| 3 | 工作条件 | 温度：10℃～30℃ 相对湿度：≤70% 大气压力：86kPa～106kPa 供电电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz |
| 4 | 胸部呼吸率检测 | 通过压力传感器测量胸部呼吸动度，不受人为干扰； 测量范围：10次/分～40次/分；允差不超过±3次/分； |
| 5 | 腿区及胸区的心率检测 | 测量范围：40次/分～120次/分；允差3%或±2次/分,两者取最大 |
| 6 | 血氧监测 | 测量范围：0～100%；在85%～100%范围内，允差±2个数字 |
| 7 | 脉率测量 | 测量范围：40次/分～240次/分；允差2%或±2次/分,两者取最大 |
| *8 | 实时显示与数据存贮 | 在计算机屏幕上实时滚动显示各记录床位的多路信号，并存贮至主机 |
| 9 | 睡眠结构分析 | 醒/睡分辨的符合率不小于90%；基本睡眠分期（醒/快速眼动期/非快速眼动期）符合率不小于70% |
| 10 | 拓展功能 | 可用作术后监护设备； |
| 11 | 睡眠呼吸事件分析软件 | 睡眠呼吸障碍事件与心率变异率关系的分析软件及相关图示 |
| 12 | 多床位采集检测多床位采集检测分析 | 可数据回顾；可动态或静态回顾显示原始数据；可按需要随意缩放信号幅度，拉开或紧密每页显示；可测量高度和宽度；可时间定位；在静态回顾同时显示心率、呼吸率等参数；显示记录时间内心率、呼吸率和体动指数等的趋势图；以彩色显示睡眠结构图，并可由人工编辑校正；在静态回顾的同时标志该时刻在睡眠结构图中的位置，方便对照查看趋势图与瞬时信号波形，并可按需要打印页面和分析结果报告。同时连接多至40只床垫的数据线至数据通讯总线上，应用系统软件能够正确回放、分析各床位数据，给出正确分析报告。 |
| 13 | 数据导出及回放 | 可以以刻录等多种方式导出数据并能够在办公电脑上回放 |
| 14 | 报告系统 | 中文打印，激光打印机 |