设备技术参数要求

| 1 | 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | ≥15英寸高分辨率液晶监视器，左右自由旋转，可倾斜，可与操作面板同时旋转及高度调整 |  |
|  | 1.2 | 二维灰阶成像部件 |  |
|  | 1.3 | M 型显示和分析系统 |  |
|  | 1.4 | 频谱多谱勒显示及分析系统 |  |
|  | 1.5 | 彩色多谱勒超声波诊断部件 |  |
|  | 1.6 | 能量多谱勒超声波诊断部件 |  |
|  | 1.7 | 连续多谱勒显示及分析系统 |  |
|  | 1.8 | 组织多谱勒成像单元 |  |
|  | 1.9 | 谐波成像单元 |  |
|  |  | 1.9.1 | 具备纯净脉冲反转谐波 |
|  |  | 1.9.2 | 具备宽带谐波 |
| * | 1.10 | 二维和彩色多谱勒实时双幅显示 |  |
|  | 1.11 | 高分辨率彩色血流成像技术，可提供极高的空间分辨力，同时保证帧频 |  |
| * | 1.12 | 二维和彩色多普勒动态双幅显示时可双幅同时显示穿刺引导线，并可同时显示感兴趣区距体表距离 |  |
|  | 1.13 | 图像局部放大功能，放大不失帧 |  |
|  |  | 1.13.1 | 包括静态和动态放大 |
|  |  | 1.13.2 | 中心放大和局部放大 |
| * | 1.14 | 具备多普勒角度自动校正功能 |  |
|  | 1.15 | 具备梯形成像功能 |  |
|  |  | 1.15.1 | 梯形成像扫描角度可调节≥4档 |
| * | 1.16 | 具备实时双幅显示二维图像和慢放图像功能 |  |
|  |  | 5.1.16.1 | 慢放速度可实时调节 |
|  |  | 5.1.16.2 | 慢放速度可达原速度的 1/10 |
| * | 1.17 | 可配置任意角度M型，冻结前、后均可取M型，M型取样线≥3条，360度旋转，任意位置移动，成人、胎儿均可实现 |  |
| * | 1.18 | 二维模式下可监听多普勒声音 |  |
| 2 | 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) |  |  |
|  | 2.1 | 一般测量 |  |
|  | 2.2 | 产科测量与分析 |  |
|  | 2.3 | 妇科测量与分析 |  |
|  |  | 2.3.1 | 具备专业卵泡测量软件包 |
|  | * | 2.3.2 | 可自动计算卵泡大小及平均值 |
|  | * | 2.3.3 | 具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序 |
|  |  | 2.3.4 | 报告中每侧显示卵泡≥10 个 |
|  | 2.4 | 血管血流测量与分析（自动、实时显示） |  |
|  | 2.5 | 心脏功能测量与分析 |  |
|  | 2.6 | 乳腺测量与分析 |  |
|  |  | 5.2.6.1 | 具备专业乳腺测量软件包 |
|  |  | 5.2.6.2 | 具备乳腺占位分布图 |
|  | 2.7 | 髋关节角度测量与分析 |  |
|  |  | 5.2.7.1 | 可显示基于 Graf 分布的髋臼类型 |
| 3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |  |
| 4 | 输入/输出信号: |  |  |
|  | 4.1 | 输入: VCR, 外部视频 |  |
|  | 4.2 | 输出: 复合视频, S---视频 |  |
| 5 | 图像管理与记录装置 |  |  |
|  | 5.1 | 超声图像存档与病案管理 |  |
|  | 5.2 | USB接口 |  |
|  | 5.3 | 与 DICOM 3.0 兼容 |  |
| 技术参数及要求 |  |  |  |
| 1 | 系统通用功能 |  |  |
|  | 1.1 | 监视器≥15英寸高分辨率彩色液晶显示器, 高分辨率逐行扫描 |  |
|  | 1.2 | 探头个数: 2个（腹部凸阵探头、弯柄腔内微凸探头） |  |
|  | 1.3 | 探头接口≥3个 |  |
|  | 1.4 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |  |
| 2 | 探头规格 |  |  |
|  | 2.1 | 频率: | 宽频或变频探头，所有具体成像频率必须在屏幕上显示 |
|  |  | 2.1.1 | 变频探头基波中心频率可选择≥4种 |
|  |  | 2.1.2 | 多谱勒可选择≥2种不同频率 |
|  | 2.2 | 类型： | 凸阵、线阵、相控阵 |
|  | 2.3 | 阵元: | 凸阵探头有效阵元数≥256 阵元 |
|  |  |  | 相控阵探头有效阵元数≥192 阵元 |
|  |  |  | 线阵探头有效阵元数≥256 阵元 |
|  | 2.4 | B、D、M兼用: |  |
|  |  |  | 凸阵:B/PWD，B/M |
|  |  |  | 线阵:B/PWD，B/M |
|  |  |  | 相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M |
|  | 2.5 | 穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置 |  |
| 3 | 灰阶显像主要参数: |  |  |
|  | 3.1 | 探头工作频率范围 |  |
|  |  | 3.1.1 | 凸阵、线阵探头具有谐波功能 |
|  |  | 3.1.2 | 凸阵：超声频率2.0~6.0MHz |
|  |  |  | 二维/中心频率最低≤3.0MHz，最高≥5.5MHz，二维/谐波均可以4段变频 |
|  |  | 3.1.3 | 微凸阵：超声频率3.0~8.0MHz |
|  |  |  | 二维中心频率最低≤3.5MHz，最高≥7.5MHz，可4段变频 |
| * | 3.2 | 腔内微凸阵探头扫描角度≥120º,弯柄探头，方便穿刺取卵 |  |
|  | 3.3 | 成像速率凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥28帧/秒 |  |
|  | 3.4 | 发射声束聚焦： 发射8段 |  |
|  | 3.5 | 最大扫描深度≥30cm |  |
|  | 3.6 | 接收方式：前端发射通道为1024，多波束信号并行处理 |  |
|  | 3.7 | 数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit |  |
|  | 3.8 | 谐波成像基波频率个数≥4，谐波成像与基波成像帧频相同 |  |
|  | 3.9 | 回放重现: 灰阶图像回放≥10000帧 |  |
|  | 3.10 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| * | 3.11 | 增益调节： |  |
|  |  | 3.11.1 | B、M、D可独立调节 |
|  |  | 3.11.2 | STC分段≥8段调节 |
|  |  | 3.11.3 | 实时调节或冻结后可再调节 |
|  |  | 3.11.4 | 具有横向增益调节≥8段 |
|  | 3.12 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 4 | 频谱多谱勒: |  |  |
|  | 4.1 | 方式: 脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；连续波多普勒 CW |  |
|  | 4.2 | 多谱勒基准频率: |  |
|  |  |  | 线阵：PWD；4.44~6.67MHz |
|  |  |  | 凸阵：PWD；2.11~3.64MHz |
|  | 4.3 | 最大测量速度： |  |
|  |  | 6.4.3.1 | PWD2.OMHz：正向或反向血流速度≥7.00m/s |
|  |  | 6.4.3.2 | CW 2.0MHz：正向或反向血流速度≥15.00m/s |
|  | 4.4 | 最低测量速度：1mm/s（非噪声信号） |  |
|  | 4.5 | 多普勒自动描记：实时自动描记和冻结后自动描记两种方式 |  |
|  | 4.6 | 显示方式：B/D、M/D、B/M 以及 M 型取样线可任意改变角度 |  |
|  | 4.7 | 零位移动：≥6级 |  |
| * | 4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 |  |
|  | 4.9 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
|  | 4.10 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |  |
|  | 4.11 | 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |
| 5 | 彩色多谱勒 |  |  |
|  | 5.1 | 显示方式： |  |
|  |  | 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |
|  | 5.2 | 彩色显示帧频： 凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥14帧/秒 |  |
|  | 5.3 | 显示位置调整：线阵扫描彩色取样框偏转范围：-15°~+15° |  |
|  | 5.4 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
|  | 5.5 | 彩色增强功能： |  |
|  |  | 5.5.1 | 能量图 |
|  |  | 5.5.2 | 方向能量图 |
|  |  | 5.5.3 | 高精细彩色增强技术 |
|  |  | 5.5.4 | 彩色捕捉功能 |
|  | 5.6 | 彩色运动抑制技术 |  |
| 6 | 超声功率输出调节：B/M/PWD/彩色多谱勒输出功率可调 |  |  |
| 7 | 数字化图像管理与记录装置 |  |  |
|  | 6.7.1 | 原始数据存储，主机硬盘≥235G |  |
| 8 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。 |  |  |
| 9 | USB接口 |  |  |