婴儿培养箱招标技术参数

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式；设置温度、箱内温度、皮肤温度分屏显示；

2、独立的超温保护系统；自然风道加湿；婴儿床倾斜角度无级可调功能；

3、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

4、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

5、前面板具有温度校正功能；具有肤温传感器脱落报警提示功能；

6、具有数据储存功能；具有正门独立锁定装置；具有RS-232接口；具有氧气输入接口；

7、基本配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机柜，皮肤温度传感器，黄疸治疗装置。

8、主要技术参数：

8.1工作电源：AC220V/ 50HZ

8.2输入功率：≤1000VA

8.3控温方式：箱温和肤温两种温度控制

8.4箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

8.5肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

8.6箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

8.7升温时间：≤30min

8.8培养箱温度显示误差：≤0.5℃

8.9培养箱温度控制误差：≤±1.0℃

8.10温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

8.11温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

8.12皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

8.13婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

8.14婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

8.15故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

8.16床面上有效表面内的总辐照度：≥0.5mW/cm²  (光源为灯管)

≥1.5mW/cm²  (光源为LED)

8.17床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm² (光源为灯管)

≥1.3mW/cm²   (光源为LED)

8.18床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

8.19重量显示精度：±1%（配置称重装置时）

备注：1、本次招标仅限国产设备；

2、仅限单价5万元以下设备。