**无抽搐电休克治疗仪参数**

一、适用范围：适用于医疗单位抑郁症精神病患者进行电刺激治疗

二、临床使用方法：多参数监护无抽搐治疗

三、技术参数：

3.1电压：50—380V 可调节

3.2功率:≥199J

3.3内部测试：开机时检测

3.4 电流：≥500mA ，可调节

3.5频率：≥110Hz，可调节

3.6 脉冲宽度： 2.0毫秒内可调节

3.7刺激持续时间： 8秒内可调节

3.8动态电阻：0---400欧姆

3.9电荷：≥1100毫库

3.10波形：双相短暂脉冲式矩形波

3.11具备声化脑电图监测功能：可以提供持续的脑电图监测。

四、安全保护系统

4.1电极片短路或其他短路和开路时，提供保护

4.2.当EEG患者电极脱落时LCD显示屏有屏幕文字显示功能

4.3 视觉提示、听觉提示。