麻醉呼吸机技术参数

- 麻醉机主机

- 独特的气路设计，使麻醉机在低流量麻醉中更加省气。

- 0∽10L四管流量计：O2、N2O、各双管，细管：0∽1L/min；粗管：1∽10L/min，O2、N2O带联动机构、保证氧浓度不低于25%。供气压力：O2：0.3∽0.5Mpa；N2O：0.3∽0.5Mpa。

- 快速供氧：35L/min∽75L/min；低气源报警：O2气源低于2kPa时有声音报警。

- 配置设计有先进、精确的流量传感器。

- 配置有液晶屏幕显示。

- 二、麻醉机呼吸机

- 可进行紧闭、半紧闭、半开放吸入式麻醉，适用于成人、儿童（选配）；

- 驱动：气动电控；

- 呼吸模式：IPPV、；潮气量：50∽1500mL可调；频率：4∽60bpm可调；吸呼比：3：1∽1：4 可调；压力上限范围：2∽6kPa；压力下限范围：0.6∽2kPa。采用高清晰数码管显示，按键调节方式；

- 基本监测参数：潮气量、呼吸频率、气道压力峰值、吸呼比、气道压力限制上限、气道压力报警下限。

- 呼吸机控制精度高：成人：潮气量在0 ，20∽1500mL范围内误差≤±5。小儿:在0，20 ml∽300ml区段误差≤±10%。

- 压力上限限制设计：当气道压力超过上限设定值时，呼吸机自动限制了气道压力的继续升高，以确保堵塞气管插管的黏液或痰不被冲到肺里去。当气道压力低于下限设定值时，呼吸机报警。

- 外置式呼吸风箱，成人、小儿风箱互换采用整体插拔方式。

- 蒸发器：采用高精度安氟醚蒸发器或异氟醚蒸发器。