脊柱内窥镜技术参数

一、总体要求：

1、射频机：单极额定频率4MHz，最大功率切割模式100W，切割/凝血模式70W，凝血模式50W，具有三种模式—消融、切割 、凝血。双极额定频率1.7MHz，最大功率凝血模式40W，各功能能量数值液晶屏显示，清晰可见，消融模式100W。

2、原装进口

二、椎间孔镜参数要求：

1、 视向角30O

2、 视场角≥70 O

3、工作通道直径4.1mm

4、外径6.9mm

5、灌流口径 1.8mm

6  工作长度 177mm

7、进水口通道数量≥2个

8、内窥镜保护套≥1个

9、注水口可360°旋转

三、手术器械参数及配置要求：

1、5种尺寸骨质扩孔钻及配套的快速卡口T型手柄，扩孔钻直径分别为3.8mm、4.8mm、5.8mm、6.8mm、7.8mm。

2、水滴头记忆合金导丝内径1.7mm，外径7mm，长度250mm。

3、半球型中空骨钻及二级定位器。

4、调节定位器，可固定进行360°定位调节。

5、带注射套管的保护神经的弧形探查器1支，前端弧度渐变，内径≥1.0mm，外径≤2.5mm。

6、双级软组织扩张器1套，各级扩张器可叠加，前端为圆锥形，一级内径1.7mm，外径3.9mm，工作长度210mm；二级内径4.0mm，外径7.0mm，工作长度250mm，能与对应的扩孔钻配合使用

7、内窥镜下使用的纤维环环锯1把，尾端带螺纹。直径≥3.0mm。

8、 鸭嘴式工作套管1支，带有出水通道，外径≤8.0mm内径≤7.1，长度≥170mm。

9、内窥镜下分离器工作长度350mm，外径3.0mm 。

10、内窥镜下使用的髓核钳1把，直径≥4.0mm，工作长度330mm。

11、内窥镜下使用的髓核钳1把，直径≤3.5mm, 工作长度330mm。

12、内窥镜下使用的髓核钳1把, 直径≥2.7mm, 工作长度330mm。

13、内窥镜下使用的弧形抓钳1把，直径≥3.0mm，钳口弯曲角度≥ 45O               工作长度330mm。

14、内窥镜下可以随意调节角度带关节髓核钳，带可拆卸式手柄，工作长度330mm，外径3.5mm，调节角度≥45O

15、内窥镜下使用的椎板间咬骨钳1把,直径≥3.0mm，工作长度360mm，带可拆卸式手柄一把。

16、内窥镜下使用的黄韧带切钳1把，器械直径≥2.7mm，工作长度≥370mm。

17、其他配套器械 ：骨锤，穿刺针，导丝，器械盒。