设备技术参数要求

| 稳定性 | 快速恢复到最佳环境 |
| --- | --- |
| 适应性 | 底座与常用的IVF培养皿相匹配 |
| 安全性 | 加配原装电池，供断电时紧急使用 |
|  | 可以通过网络输出数据 |
|  | 可以在任何选择的预混气体下工作-达到适当的CO2浓度，减少O2的外界环境 |
| 储存温度 | -10℃--+50℃ |
| 储存湿度 | 相对湿度5%--95% |
| 操作环境 | 室内 |
| 操作温度 | 5℃--40℃ |
| 操作湿度 | 相对湿度5%--90% |
| 污染度 | ≤2级污染（BS EN61010-1） |
| 控制系统 |  |
| 温控范围 | 5℃--40℃ |
| 温度测量精度 | ±0.2℃ |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ |
| 流量控制范围 | 0ml/min-900ml/mim |
| 流量精度 | ±0.3ml/min |
| 流量控制精度 | ±0.2ml/min |
| 适用培养皿 | 4*NUNC 4孔培养皿 |
|  | 4*NUNC 60mm培养皿 |
|  | 10*NUNC 30mm培养皿 |
|  | 4*FALCON 60mm培养皿 |
|  | 4*FALCOM 80mm单孔培养皿 |
| 电源 |  |
| 电源要求 | 100-230V-/50/60HZ/1.1A |
| 备用电池 | 12V，容量≥12Ah |
| 气体供应 |  |
| 气体供应 | 预混气体 |
| 供应压力 | 1.50.15bar |
| 连接器 | SWAGELOK1/4″管配件 |
| 报警 |  |
| 报警系统 | 培养箱为您提供3种模式的正常开关操作 |
| 遥控监护 |  |
| 局域网 | 适用10个基本的以太网和TCP-IP协议 |
| 远程传感器 | 可选配远程PT100传感器 |