动态尿动力分析仪技术参数

一、硬件系统

1、尿动力主机

尿动力主机集线器，具体独立的电源开关，无线蓝牙模块，无线灌注泵模块， 重力传感器接口，尿道牵引接口，蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态，蓝色表示正常，橙色表示系统错误。设备工作状态指示灯标识，绿色表示正常，绿灯闪烁表示待机状态，橙色表示系统错误。

尿动力设备各组件，如：压力传感器；尿流率传感器；肌电图系统；灌注泵；尿道测压牵引器系统与电脑彼此相互独立，通过蓝牙无线与电脑进行数据传输，确保病人隐私。

具有隔离稳定电源供电保护功能，输入100V～240V,输出+12V.

主处理器，内嵌锂电池供电，同时可以外接电源供电，具有蓝牙连接指示灯，设备工作状态指示灯，电池电量指示灯。

携带式蓝牙无线动态检测仪，锂电池供电，具有蓝牙连接指示灯，设备工作状态指示灯，电池电量指示灯。患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测膀胱压力及盆底肌电图变化，数据通过蓝牙传输到工作站

2、★压力传感器

压力传感器数据与工作站无线传输数据，可以随身携带，24小时监测，患者可以自由走动，动态检测，数据通过蓝牙传输到工作站

通道数4个

测定范围-50～200cmH2O

精度±2%

具有双模式测压，气体传导测压及水传导测压

3．★尿流率传感器

尿流率传感器数据与工作站无线传输数据，可连接2个尿流率系统，在注册证中体现

传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置

尿流量测定范围0～1200ml

精度±2%

尿流率测定范围0～50ml/min

4、肌电图系统

肌电图采集数据与工作站无线传输数据，可以随身携带，患者可以自由走动，动态检测EMG，数据通过蓝牙传输到工作站

通道:3个

测量显示范围：-1000～1000μV  频率：2～1000 Hz

专业盆底神经肌电检测电极

系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值

- 灌注泵

工作站无线控制灌注泵系统，主机集线器中具有一键式开关

数字式灌注泵，电脑控制。

灌注速度范围5～140ml/min（可以实时调节）

灌注量0～1000 ml，可以自定义灌注量，精度±2%

当压力及容量超过预设值时，泵应停止运转。

在儿童模式时，可以自动计算出适合小儿的灌注速度，并有提示语出现。

- 尿道测压牵引器系统

工作站无线控制尿道测压牵引器系统

独立式结构，五轮支架，电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值。

牵引速度0.5 ～ 3 mm/s，到达顶端自动停止

可用长度 300mm

回位速度≥20mm/s

尿道测压具有恒压灌注装置及限流灌注系统

- 专用尿动力检查床

专用电动控制尿动力检查床系统

独立式尿动力主机固定杆，可悬挂尿动力主机系统

电动控制系统,平稳升降，使患者随时处于最佳的检查高度

前口开放式坐垫，开口深度不小于60cm,利于配合其他设备使用，如尿流率架子，托盘等

总长度为：190 CM

床垫宽度：55CM

床宽度：62CM

电机及脚控开关，防水

高度在40CM至90CM

坐垫在-5°至32°

靠背在-10°至70°

脚托带有万向头，可调节任意角度，高度调节不小于15cm

可拆卸护栏，可拆卸污物盒

承重：170KG

脚轮直径：125MM

净重：75KG

内置UPS不间断系统，在没有电的情况下，可以启动调节床的升降

独立的尿流率支架上下自由升降

靠背提供液压可调装置系统，双重保护

坐垫提供液压可调装置系统，双重保护

二 ★软件系统

WINDOWS 操作系统，中文尿动力分析软件系统，开放式设计，可在任意电脑

上安装诊断分析数据。

符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，具有男性，女性，小儿尿动力检查系统，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度。

中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印，报告中无乱码。

界面个人化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份

具有小儿尿动力分析系统，具有小儿列线图。

尿动力分析系统可以根据病人检测数据，在尿动力本身系统中实时生成与正常参考值的百分比数值，以及与正常值曲线图形对比功能，病人实际检测数据曲线与正常值曲线可以叠加在一起，进行直观分析。

根据病人检测数据，尿动力系统可以建立起个体化膀胱，尿道的三维动力学模型，动态模拟该患者实际排尿过程，同时膀胱逼尿肌曲线，腹压曲线，尿流率曲线可以叠加在一起实时呈现。

一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零

独立式辅助系统指导程序，指导医生进行尿流率检查，完全性膀胱检查，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作。

同步语音系统，各项检查项目及事件具有同步语音提示功能，语音与数据曲线同步回放 ，可以根据医生研究需要可以自定义语音注释功能。

实时调节膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化

膀胱压力容积测定，自动计算膀胱顺应性

片段误差分析系统，认为误差自动辨别，并有文本提示，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差

压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图）

漏尿点压力分析及尿道压力描计分析

压力性尿失禁等级分析

事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能

三、导管

用于尿动力检查的各种导管（如：双腔测压管，直肠测压管，泵管，连接管），与尿动力设备同属一个品牌，原厂生产，并具有单独的中国注册证，确保长期稳定供货，同时确保其他厂家的测压导管也可以使用。

四.技术支持

厂家直接在中国设有售后服务中心，具有专业的工程师及培训师，厂家设立有专门的尿动力培训基地，以及尿动力标准化操作室，定期进行尿动力培训，培训后可以颁发尿动力操作证书。