连续性血液净化设备参数要求

| 连续血液净化装置技术参数 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 治疗模式 | S.C.U.F C.V.V.H C.V.V.H.D C.V.V.H.D.F T.P.E H.P MARS(肝脏支持治疗) 低体重患儿治疗 |
| 用户界面 |  |
| 屏幕 | ≥10英寸，彩色液晶，全中文触摸指引屏 |
| 安装预充 | 曲线示意图，文字及动画引导配套安装。快速自动预充程序，≤5分钟 |
| 低体外循环血量的配套设计 | 滤器与管路总容量：60ml~189ml；减少影响病人血流动力学稳定性；具备专业的儿童治疗配套 |
| 治疗记录 | 储存90小时 |
| 泵 | ≥6个 血泵 透析液泵 置换液泵 废液泵 注射器泵 |
| 枸橼酸抗凝功能 | 标准配备枸橼酸抗凝功能。在使用枸橼酸进行抗凝时，不受模式限制，全系耗材支持枸橼酸抗凝疗法 |
| 枸橼酸抗凝注射器钙泵 | 注射器容量范围：50ml 连续输注范围：0,0.2-100ml/h 钙浓度范围：80-1000mmol/l |
| 液体控制 |  |
| 手柄式电子秤（颜色标示） | 4个 血泵前泵秤 置换液秤 透析液秤 废液秤 |
| 秤量范围 | 0—11Kg |
| 流速范围 |  |
| 血液流速及增速 | 10——450ml/min 增幅：2-10ml/min |
| 置换液流速及增速 | 0——8000ml/h 增幅：10-50ml/h |
| 透析液流速及增速 | 0——8000ml/h 增幅：50ml/h |
| 血泵前输液流速及增速 | 0——4000ml/h 增幅：50ml/h |
| 患者脱水： | 0 ---2000ml/h 增幅：5——10ml/h |
| 废液： | 0——10000ml/h |
| 压力检测传感器 | ≥5个 |
| 输入压 | -250mmHg~+450mmHg,精准度+/-15mmHg |
| 回输压 | -50mmHg~+350mmHg,精准度+/-5mmHg |
| 滤器压 | -50mmHg~+450mmHg, 精准度+/-15mmHg |
| 废液压 | -350mmHg~+400mmHg, 精准度+/-15mmHg |
| 安全系统 |  |
| 后备电源 | 断电模式下，支持不间断治疗≥10min |
| 超声波空气探测器 | 探测单个气泡≥20ul |
| 漏血探测器 | 废液流速低于5500ml/h, Hct25%,漏血≥0.35ml/min 废液流速最高时， Hct 32%,漏血>0.50ml/min |
| 滤器凝血预警 | 连续TMP； 压力下降监控 |
| 漏液探测器 | 监测漏液精度50ml； |
| 条码识别器 | 自动识别配套型号、追踪配套使用情况；自动设定治疗范围 |
| 抗静电装置 | 避免ECG心电图干扰 |
| 加温器 | 双通道，血液加温。范围：33~43℃ |
| 排气室 | 旋涡式无血气界面静脉壶，低容量（7ml） |
| 夹管阀 | 用于治疗中前后稀释置换液的转换，使用一个配套可以用于所有治疗模式； 模式转换一键控制，不需要拆卸耗材及暂停治疗 |