高流量CPAP招标技术参数

- 功能要求：本仪器用于早产儿呼吸窘迫综合征、呼吸暂停以及插管用机械通气拔管后的后续过渡治疗，临床应用方便、有效，无明显不良作用。

- 氧气流量调节范围为：0～18L/min,连续可调，允差：±0.5L/min或±8％，两者取较大值。

- 空气流量调节范围为：0～18L/min,连续可调，允差：±0.5L/min或±8％，两者取较大值。

- 氧气浓度调节范围为：21%～99.9%

- ★氧气浓度调节误差≤±2%

- ★具有内置氧气浓度监测功能，氧气浓度监测范围为：0～99.9％

- ★氧气浓度监测误差≤±0.8%

- ★氧气浓度监测分辨率为：±0.01%

- 具有氧气浓度报警和设置的功能（输出的氧气浓度超出预设限值进行声光报警；按键改变报警上下限数值进行报警设置）

- CPAP压力调节范围：0-10cmH2O

- 具有振荡式的B CPAP功能，更好实现了肺泡通气，以安全有效、护理操作简单及最佳成本的方案解决了复杂的技术问题；

- 具有加温湿化高流量鼻导管通气（HHFNC）新技术，给患儿提供精确的潮气量（Vt）输送，从而保证正确的分钟通气量（MV），对于治疗新生儿（尤其是早产儿）的支气管闭合疾病（ACD）、支气管软化、肺泡塌陷、RDS、BPD等有显著效果；

- 低流量通气技术用于治疗新生儿呼吸暂停及辅助通气脱机过程；

- 做单独的空氧混合器用于连接鼻导管、暖箱、复苏球囊、T-组合复苏器等。

- 双流量技术：空气与氧气分开调节的双流量技术让医生护士更直接知道空气与氧气流量变化对新生儿治疗效果的变化，同时很方便知道纯空气时HHFNC的治疗效果及何时能够脱机；

- ★不受气源压力影响的H空氧混合技术。

- ★高精度内置氧气浓度监测，方便知道输入空氧气体浓度如何有效地改变新生儿的O2Sat%，同时可以监测输入氧气是否为纯氧及克服了空氧气源压差带来的空氧混合浓度的不确定性。

- 每台设备另配置加热湿化器至少1个，水封瓶至少1个。

备注：标注“★”的为核心技术参数