ECMO技术参数要求

| 技术参数 整机要求：国际知名品牌，原装进口。 |  |
| --- | --- |
| （一）离心泵 一台 |  |
|  | - 工作原理：磁悬浮驱动 |
|  | - 工作电压：24V DC |
|  | - 转速范围：0—5,000RPM |
|  | - 转速误差：±20RPM |
|  | - 流量范围：0—10LPM |
|  | - 最大压差：＞700mmHg |
|  | - 泵头预冲量：≤35ml |
|  | - 泵头表面积：≤195cm2 |
|  | - 内置UPS或可扩充外接电源，供电时间：≥60 mins |
|  | - 配备离心泵驱动装置一个 |
|  | - 具有流量模式/压力模式可选 - 配应急手动驱动柄，确保使用的安全 |
| （二）ECMO架车系统 一套 |  |
|  | 能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备 |
| （三）变温水箱 一个 |  |
| 1 | 工作电压：220V AC |
| 2 | 控温范围：25—39 oC |
| （四）套包 |  |
|  | 能提供与离心泵同一品牌的完整肝素涂层套包，单个套包的CE或SFDA认证连续使用时间≥5天 |
| （五）机械式空气氧气混合器 一个 |  |
| 1 | 可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比 |
| 2 | 带氧气及空气管道 |