斯蒂芬苏菲（高频带常频）小儿呼吸机技术参数要求

一、*产品品牌：斯蒂芬苏菲

二、产品用途：用于新生儿、婴幼儿及儿童的机械通气和辅助治疗。带高频震荡通气功能。

三、产品描述

1、操作模式

定容：方波、正弦波、递减波

定压：线性、半正弦及方波

2、通气模式

Test         系统测试模式

IMV          间歇指令通气

无创IMV   无创间歇指令通气（标配）

+Vlim      叠加容量限制/容量目标

*+HFO        叠加高频通气（标配）

SIMV         同步间歇指令通气

+ITT/PSV     叠加压力支持通气

Ass./co.     辅助/控制通气

+ITT/PSV     叠加压力支持通气

CPAP         持续气道正压通气

+Backup      叠加后备通气

+Monitor Off 鼻塞式持续气道正压通气（标配）

*+HFO         叠加高频通气（标配）

Standby       待机模式

*Break        通气暂停模式

3、显示部分

*显示屏≥10英寸TFT彩色显示器,与主机一体化

显示参数

压力显示      PEEP      呼气末气道正压

Pmax      气道峰压

Pmean     平均气道压

Posc      震荡压(选配)

容量显示     MV        分钟通气量

VTe       呼出潮气量

VTi       吸入潮气量

Vleak     漏气量

Vo        震荡潮气量(选配)

Mvo       震荡分钟通气量(选配)

呼吸频率     F

吸气时间百分比 Insp%

吸入氧浓度    FiO2

吸入气体温度     Temp

气道阻力         R

肺顺应性         C

波形/呼吸环显示

波形显示     P(t)      压力时间波形

V'(t)     流速时间波形

V(t)      容量时间波形

呼吸环       V(P)      容量压力环

V'(V)     流速容量环

V'(P)     流速压力环

趋势         最长24小时波形趋势记录

Pmax      气道峰压

Pmean     气道平均压

MV        分钟通气量

波形/趋势显示标尺可调

波形/呼吸环可测量

4、监测部分

气道峰压Pmax、平均气道压MAP、呼吸末正压PEEP、分钟通气量MV、呼出潮气量VTe、呼吸频率、吸呼比、百分比显示的吸气时间、吸入氧浓度、吸入气体温度、气道阻力和顺应性。

5、报    警

报警方式         光闪烁，报警音和文字信息显示

吸入氧浓度报警界限随动功能

院内短时间转运报警暂停功能

两次按键快速执行自动报警界限调整

压力报警参数 Pmax      气道峰压报警

Pmean     气道平均压报警

PEEP      呼气末气道正压报警

Posc      震荡压报警(选配)

容量报警参数 MV        分钟通气量报警

VTe       呼出潮气量报警

MVo       震荡分钟通气量报警(选配)

其他报警参数 FiO2      吸入氧浓度报警

Temp      吸入气体温度报警

Apnea     窒息报警

四、技术参数

*Vt潮气量         2-150ml

Pmax气道峰压     5-60cmH2O

Pmin最小吸气压   1-59cmH2O

PEEP呼气末正压    0-30cmH2O

机械安全压力       20-70 cmH2O

吸气时间长度      0.1-2s

呼气时间长度      0.1-60s

*呼吸频率          1-300/min

FiO 吸入氧浓度    21-100%

吸入气体温度      关闭，或30-40℃可调

吸入气体湿度      湿化程度可调

触发              压力触发：0.1-2.9cmH2O

流速触发：0.1-2.9L/min

氧冲洗浓度        21%-100%

氧冲洗时间        30-240s

吸气暂停时间       1-7s

高频吸气百分比     33-50%

高频频率           5-15Hz（300-900/min）

高频振幅           0-100%

五、流量传感器       *永久性病人近端压差式传感器，快速准确，非耗品，死腔量最小0.5ml。

六、呼吸管路

*双管路外绕加热丝，永久性使用硅胶呼吸管路，可浸泡、高压及134℃高温消毒。

极低顺应性，进行高频通气时无需更换管路

可选配半程或全程加热管路，适用于暖箱或开放式环境

七、病人单元

*比例式电磁阀执行吸气和呼气控制

*病人单元可拆卸整体进行高温高压消毒

三阀门安全阀系统和独立气道高压限制系统

吸气阀和呼气阀共同执行高频控制，真正的震荡式HFOV

八、加温湿化系统

*一体化的与主机同品牌的加温湿化系统，湿化纸蒸发式加温湿化，配备全自动感应注水系统，自动加注湿化用水

九、电源要求

主电源：        220VAC 50-60Hz

功率：          约150VA

内置电池：      24V，2×1.5Ah

约能供电大于30分钟