内镜图像处理系统技术参数

总体要求：

一、电子消化内窥镜系统

1、影像处理中心1台

2、氙气冷光源1台

二、主机与光源必须为分体式设计

参数要求及性能描述:

一、影像处理中心：

1． HDTV图像处理：新HDTV成像技术,达到更高解析度的图像输出,同时具备真实如实物的高保真色彩显示.

*2．信号输出：具备16：9和16：10的输出模式可兼容HDTV监视器；可以支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出；扫描方式1080P。

3．系统应具备以下主要功能：

3.1自动增益功能（AGC）:当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时,主机可放大电子图像信号,自动补足图像亮度 , 并可在内镜操作手柄上控制此功能。

3.2测光模式: ≥3种测光模式，平均测光、峰值测光、全自动测光，并可在内镜操作手柄上控制此功能。

3.3构造强调功能： 1～3级，可分三档进行图像构造强调，并可在内镜操作手柄上控制此功能。

3.4轮廓强调功能：≥3档,分高、中、低三档对图像轮廓进行强调，并可在内镜操作手柄上控制此功能。

3.5图像快速实时冻结功能：采用数字化闪存技术，能将暂时存储连续的观察图像,当按下冻结按钮时,主机会自动从暂时存储的图像中提取出冻结瞬间的最清晰图像.从而消除延迟，可在内镜操作手柄上控制此功能。

3.6自动白平衡功能：可自动进行白平衡并能记忆白平衡信息

3.7具备构造强调，轮廓强调，IHb色彩强调功能。

*3.8成像方式：顺次成像方式，单色CCD。

*3.9自体荧光色彩平衡调节：在荧光模式观察时，用色彩平衡袋进行荧光色彩平衡调节。

*4.0支持自体荧光成像观察跟窄带成像（NBI）观察。

*4.1具备存储用USB接口，支持外接U盘，方便广大用户使用。

二、光源参数要求

*1. 300瓦氙气短弧光灯（无臭氧）平均寿命》500小时，配备备用灯。

2. 散热模式：强制空气冷却，前进风，后出风。

3. 自动曝光：17档。

4. 气泵：横膈膜式气泵,4级压力开关(关,高,中,低)，适用于儿童,可用于管道吹干.

5. 自动亮度调节模式：伺服光圈模式。

6. 点火模式：键盘控制点火、光源主机面板控制点火。

7. 待机模式:在检查间隙熄灭灯泡,避免反复点火导致灯泡寿命缩短.

*8. 支持自体荧光成像观察跟窄带成像观察。

三、配 置 清 单

图像处理装置                 CV-290                                        1台

冷光源                       CLV-290SL                                     1台

医用监视器                   OEV262H                                       1台

测漏器                       MB-155                                        1个

原装进口台车                 WM-NP2                                        1台

图文工作站                                                                 1套